高雄醫學大學附設中和紀念醫院 臨床醫學研究部

流式細胞儀細胞分選委託注意事項

事前溝通

- 應知道細胞的大小與型態，以利儀器nozzle的選擇

- 需準備多少細胞

  - 如果想要sorting出的細胞佔原細胞族群10％，又希望最後得到1 x 105細胞，則理論上要準備1 x 106細胞

  - 但是操作過程與過mesh都會loss 約30-50％，則至少要準備二倍數量的原始細胞 （2 x 106）

- 時數計算

- 生物安全性問題

由於在sorting過程中，檢体會經過液滴震盪方式產生微小液滴，所以醫研部不接受會傳播人類病原菌的生物有害樣本，也不接受含放射性生物檢体。任何其他有疑慮的有害檢体，必須事前說明與溝通。

檢体製備注意事項

- 力求檢體為單一細胞狀態（single cell suspension），並且無細胞團塊與碎片

  - 會接觸到細胞的所有試劑溶液，皆用0.2m filter過濾

  - 所有檢体上機前必須用40 m mesh過濾（例：Falcon Cat. No. 352340 或 Cat. No. 352235）

  - 如果細胞容易聚集成團（aggregate），應考慮上機前再進行mesh過濾，因為時間一長，細胞可能再度聚集

- 死細胞在sorting時如果無法圈選去除，會影響細胞回收率與純度，在不影響實驗下，建議加入PI（FL2 or FL3）或是7-AAD（FL3）

- 適當的sample buffer

  - 培養細胞的培養基並不適合用於sorting

  - Phenol red 與fetal bovine serum (FBS)會干擾sorting過程

  - 建議的基礎配方

    - For lymphocytes（依照細胞與實驗性質擇一使用）

      - 1 mM EDTA, 25mM Hepes (pH7.0) and 0.5% - 2% BSA in 1x PBS (without Ca2+ and Mg2+)

      - 1x HBSS (without phenol red) with 1% BSA

      - 0.5% - 2% BSA in PBS(without Ca2+ and Mg2+)

    - For adherent cells（依照細胞與實驗性質擇一使用）

      - 5 mM EDTA, 25mM Hepes (pH7.0) and 0.5% - 2% BSA in 1x PBS (without Ca2+ and Mg2+)

      - 0.5-2% BSA in PBS(without Ca2+ and Mg2+)

    - 當檢体含有高比例dead cell時

      - 5mM MgCl2, 1 mM EDTA, 25mM Hepes (pH7.0), 25-50 g/ml DNAase I and 0.5% - 2% BSA in 1x PBS (without Ca2+ and Mg2+)

    - 建議詢問有經驗者（使用相同細胞進行過sorting者）的sample buffer配方，以減少試誤時間

- 如果sorting後細胞還需培養，建議樣品收集管內放0.5-1 ml的培養基或是FBS，以增加細胞存活率

- 簡便的檢体處理

  - 檢体處理以步驟越簡單，處理時間越短越好

  - 處理好的檢体越快上機越好

  - Sorting後的細胞越快繼續往下做實驗越好

  - 如果要sorting多個樣本，建議一次處理一個，估計可能的上機時間後，再處理第二個樣品

- 理想樣品濃度

  - For lymphocytes, thymocytes and splenocytes – 0.5-1 x 107 / ml

  - For adherent cell line –1-3 x 106 / ml